## Sheet1
医疗机构
序号 | 报告编号 | 采样日期 | 受检单位 | 受检地址 | 检测项目 | 检测点位 |  | 检测数据
[7 empty] | 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | 标准要求 | 单项判定 | 执行标准
1 | DMI-J260812003 | 2026-08-12 | 阳江市江城区城东街道金湾社区卫生服务站 | 阳江市江城区安宁路103号 | 医疗机构检测（空气微生物污染、物体表面微生物污染、人员手卫生检查、灭菌医疗器材的检查、使用中消毒液染菌量、辐照强度） | 配药区 | 1 | 空气微生物污染 | CFU/皿 | ≤4.0（5min） | 5.3（5min） | 不符合 | GB 15982-2012《医院消毒卫生标准》
[6 empty] | 等候区 | 2 | 空气微生物污染 | CFU/皿 | ≤4.0（5min） | 6.3（5min） | 不符合
[6 empty] | 配药区（手推车1） | 1 | 物体表面微生物污染 | CFU/cm2 | ≤10.0 | 1 | 符合
[6 empty] | 配药区（手推车2） | 2 | 物体表面微生物污染 | CFU/cm2 | ≤10.0 | 1 | 符合
[6 empty] | 配药区人员手（黎佩儿） | 1 | 人员手卫生检查 | CFU/cm2 | ≤10 | <1 | 符合
[6 empty] | 配药区人员手（冯竞蓉） | 2 | 人员手卫生检查 | CFU/cm2 | ≤10 | <1 | 符合
[6 empty] | 配药区医用脱脂棉块 | 1 | 灭菌医疗器材的检查 | CFU/件 | 无菌 | 未检出 | 符合
[6 empty] | 配药区棉签 | 2 | 灭菌医疗器材的检查 | CFU/件 | 无菌 | 未检出 | 符合
[6 empty] | 配药区碘伏消毒液 | 1 | 使用中消毒液染菌量 | CFU/mL | ≤100 | <10 | 符合
[6 empty] | 更衣区1#点位 | 1 | 辐照强度 | μW/cm2 | 84.9 | ≥70 | 符合
[6 empty] | 更衣区2#点位 | 2 | 辐照强度 | μW/cm2 | 87.8 |  | 符合
2 | DMI-Q260820019 | 2026-08-20 | 阳江市江城区城东街道金湾社区卫生服务站 | 阳江市江城区安宁路103号 | 废水 | 卫生间处理设备出水口 | 1 | 化学需氧量 | mg/L | 19
[7 empty] | 2 | 悬浮物 | mg/L | 7
[7 empty] | 3 | 志贺氏菌 | /200mL | 未检出
[7 empty] | 4 | 沙门氏菌 | /200mL | 未检出